## Sheet1
序号 | 资产名称 | 总价 | 数量 | 计量单位 | 仪器使用负责人 | 品牌 | 型号 | 技术支持 | 主要用途 | 注意事项
1 | 光片显微镜（含台式电脑一套） | 5996000 | 1 | 台 | 朱曦 | lifecanvas technologies | SmartSPIM | 陈廷宝15000662790 | 用于对大型生物样本（特别是小鼠全脑）进行高速、高分辨率的三维成像，透明化组织的高速成像，长时程活体动态观测，支持大规模的神经科学研究。 | 环境与设备维护 温湿度控制：保持环境湿度≤65%，温度20-24℃，避免镜片生霉或机械部件生锈。‌ 防尘防震：显微镜需置于无尘、无腐蚀性气体环境中，使用后盖防尘罩，避免碰撞。‌ 光学系统操作 镜片清洁： 油镜清洁：使用配套镜油，观察后立即用无水乙醇和专业擦镜纸（光滑面）螺旋擦拭。‌ 干镜清洁：用脱脂棉签蘸无水乙醇轻擦，避免划伤镜头。‌ 光路对中：使用前需调整视场光阑和孔径光阑，确保成像清晰。‌ 样本准备： 固定样本：使用透明凝胶固定，避免液体污染镜头。‌ 盖片要求：盖玻片需干净干燥，观察时注意朝向（盖玻片朝上）。‌ 油镜使用：仅用配套镜油，避免其他介质（如香柏油）。‌ 电气安全 电源稳定：电压波动不超过±10%，必要时加装稳压器。‌ 灯泡更换：关闭电源后操作，避免电击；金属卤化物灯需间隔30分钟再启动。‌ 常见故障排查 无法成像：检查电源、保险丝、样品放置方向及光路对中。‌ 视野模糊：高倍镜需调整孔径光阑，确保样品平整。‌ 安全注意事项 个人防护：避免直接接触物镜、目镜，佩戴防护装备防止化学试剂伤害。‌ 长时间观察：注意休息，避免眼睛疲劳。‌
2 | 类器官多层重扫成像系统（带台式电脑一套） | 3494000 | 1 | 套 | 戴学勤 | Andor | Dragonfly 200 | 牛津仪器尚鹏程18781952273 | Andor Dragonfly 200类器官多层重扫成像系统主要用于高分辨率、高速度的活细胞成像和大视场组织拼接，适用于类器官、细胞器动态等研究。 | 操作与开关机 开机：先开计算机，再按顺序开启显微镜电源和激光钥匙。 关机：先关闭软件保存数据，再关激光钥匙和电源。 光源使用 金属卤素灯关闭后，需等待至少半小时才能再次开启，以防损坏。 清洁与维护 镜片清洁：只能使用专用镜头纸。清洁物镜时，将少量乙醇（EtOH）滴在镜头纸上，单向轻轻擦拭，不可打圈。 防止污染：及时擦除沾到物镜上的水滴或封片液。不使用时勿随意拆卸物镜，防止落尘。 样品准备 细胞样品：长时程活细胞成像需使用厚度为0.17mm的共聚焦专用玻底培养皿（推荐直径35mm），并确保细胞贴壁良好。 荧光样品：免疫荧光等样品应充分洗涤以降低背景，制样后尽快拍摄以防荧光淬灭。设计实验时注意选择光谱分离好的染料，避免通道串色。 成像与激光 激光安全：激光钥匙由专人管理。操作时需注意激光安全，避免眼睛或皮肤直接暴露于光束。 参数优化：利用其高速（最高400fps）、低光毒性的特点，根据样品（活细胞/固定组织）调整激光功率、曝光时间和转盘针孔大小，在信号和光损伤间取得平衡。
3 | 电生理专用三维光切共焦显微镜 | 2550000 | 1 | 套 | 李欣 | 德国卡尔蔡司 | LSM 880 | 卢玉廷 微信：happy6507 | 蔡司LSM880共聚焦显微镜是一款高端科研成像系统，主要用于对生物样品进行高分辨率、高对比度的二维及三维微观结构观察与分析。其核心用途包括：利用共聚焦原理消除杂散光，实现对厚样品的光学切片与三维重建；通过超高分辨率Airyscan技术，突破光学衍射极限，解析亚细胞结构与生物大分子细节；支持多通道荧光成像，用于活细胞或固定样品的多靶标同时观测与共定位分析；此外，还可进行活细胞长时间动态成像、荧光定量分析以及弱光检测等。它广泛应用于细胞生物学、神经科学、发育生物学、病理学及材料科学等领域，是进行精细形态学研究和动态过程解析的关键工具。 | 注意按照操作指南开关机顺序。激光安全：严禁直视激光光束或光路。操作前确认激光防护罩关闭，并佩戴相应波长的防护眼镜。 样品安全：确保样品台清洁、平整。放置载玻片或培养皿时动作轻柔，避免碰撞物镜。切换物镜时务必先将镜头转离样品，防止撞坏昂贵的物镜和样品。使用油镜后必须及时用专用镜纸和清洗液清洁。 保持室温稳定（约22°C），防尘、防震、防潮湿。
4 | 高通量活体神经元电位记录系统 | 2197000 | 1 | 套 | 侯雪飞 | Alpha Omega；深圳安深；Sutter | alphaRS；Mega Pixel；IPA | 代永旭18288746916 | 主要功能1.用于活体自由活动小动物的高通量脑电记录分析，2.自由活动脑部神经元钙成像数据采集分析，3.离体脑片，细胞膜电位采集分析记录，细胞动作电位记录分析 | 1.电极维护，2.钙成像透镜保护，3.放大器探头保护，整体机器干燥房间使用
5 | 激光扫描成像仪（含台式电脑一台） | 1793000 | 1 | 台 | 张龙龙 | cytiva | Amersham Typhoon NIR | 孙兴19938110302 | Amersham Typhoon NIR激光扫描成像仪支持荧光成像、磷屏成像等多种模式，通过其灵敏的检测、高图像分辨率和非常宽的线性动态范围，适用于各种核酸和蛋白分子成像与精准定量 | 1.点击二级电源开关后，仪器进入自检状态，自检完成仪器正面白色灯长 亮，此时再进行控制软件连接； 2.更换托盘时，以手托着托盘两边取出放置，请勿用手直接触碰荧光平台 玻璃面； 3.每次使用完毕，请用去离子水擦洗放置样品位置，并用擦镜纸擦干。
6 | 冻干机（含台式电脑一台） | 589000 | 1 | 台 | 曾跃勤 | Labogene | CoolSafe Touch 110-4 | 黄赛麟15925173037 | 用于通过低温冷冻+真空升华技术去除样品中的水分（或其他溶剂），保留物质的生物活性、化学结构或物理特性 | 1.防止低温冻伤，操作时需戴防冻手套，避免直接接触。 2.样品预冷温度要带到要求温度，否则未冻部分在真空下会融化，导致“喷瓶”（样品喷出污染冷阱）。 3.真空泵油需定期检查（每3-6个月）：若油色变深（如发黑）或乳化（进水），需更换同型号真空泵油（油量至视窗中线）
7 | 立体定位注射及分析系统（含笔记本电脑一台） | 548000 | 1 | 台 | 赵永芳 | Senger；瑞沃德；高分生物 | 71000-S；DSC-810；Halo Counter HD-8FL | 代永旭18288746916 | 主要功能：1.小动物脑部，电极埋置，病毒注射，药物注射，全自动探针埋置操作，高清手术视野，可记录拍照，可微量，超微量泵精细调节注射。2.组织研磨解离单细胞悬液制备，为细胞分选实验做样品预处理 | 1.注射针维护，2，操作臂定期保养保证精度
8 | 立式超速冷冻离心机 | 466000 | 1 | 台 | 李欣 | ThermoFisher Scientific Sorval | Sorvall MX120 Plus | 赛默飞杨进15221616387 | 主要用于生命科学研究中的高精度分离任务，支持病毒纯化、核酸/蛋白提取、亚细胞结构分析等场景 | 转头与装载要求 检查转头密封性：运行前需确认气密型转头的密封性及管道连接正常，避免泄漏或损坏。 样本平衡：避免过载或不平衡装载，需对称装管并确保管壁厚度一致。 维护与清洁 定期清理：保持腔体内部及冷凝器滤网清洁，确保通风和冷却性能。 年度维护：建议委托专业人员检查驱动系统和控温模块，并进行校准。 兼容性与安全 使用认证配件：仅使用赛默飞认证的耗材和转头，确保系统兼容性与安全性。 转子类型：支持固定角、水平和垂直转子，需根据实验需求选择。
9 | 分析兼半制备液相色谱系统 | 462000 | 1 | 套 | 曾跃勤 | 美国安捷伦 | 1260 | 安捷伦线上工程师随时在线4008203278 | 用途 用于有机化合物的分离、检测、收集。 检测对象 液相色谱仪是最常用的有机化学分析工具，常用于有机化合物的分离、检测、纯化等，是化工、制药、生命科学的基础手段。检测对象包括各类有机化合物，包括小分子单体、大分子聚合物、有机材料等 工作过程 流动相被高压泵打入检测系统，样品溶液经进样器进入流动相，被流动相载入色谱柱（固定相）内，由于样本溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数，在两相中作相对运动时，经过反复多次的“吸附-解吸”的分配过程，各组分在移动速度上产生较大的差别，被分离成单个组分依次从柱内流出，通过检测器时，样本浓度被转换成电信号传送到记录仪，数据以图谱形式输出检测结果，通过馏分收集器按峰或者按时间进行收集。 | 注意事项： 1流动相需根据实验要求选择色谱纯试剂，水相优先使用超纯水（电阻率≥18.2 MΩ・cm），避免杂质污染色谱柱和检测器 2样品需溶解在与流动相互溶的溶剂中，且浓度需在检测器线性范围内，避免样品溶剂强度高于流动相初始比例，否则会出现溶剂峰干扰或色谱峰变形 3若流动相中含有缓冲盐，关机前必须用不含盐的流动相（如 10% 甲醇水） 冲洗管路和色谱柱 30 min 以上，直至基线平稳，防止盐类析出堵塞管路和色谱柱。
10 | 脑片显微成像操作系统 | 449000 | 1 | 套 | 李欣 | 德国卡尔蔡司 | Axio Examiner D1 | 卢玉廷 微信：happy6507 | 专用于电生理实验。主要做场电位。 | 需要进行相关培训后，经管理老师批准才可使用
11 | 倒置荧光显微镜（含台式电脑一套） | 441000 | 1 | 台 | 李欣 | OLYMPUS | IX73 | 李金超 18788563185 | IX73倒置荧光显微镜主要用于细胞培养、活体组织观察及多孔板样本的荧光成像，支持明场、相差和荧光三种观察模式 | 光源管理 汞灯等强光源两次开启间隔需≥20分钟，避免频繁开关缩短寿命；使用后需充分冷却再关闭电源，防止高温损坏部件。 ‌ 光路保护 调节光路时先降低光源强度，避免激光或强荧光直射眼睛；定期清洁滤光片和镜头，防止指纹、灰尘影响观察效果。 ‌ 样品处理 荧光样品需避光保存，观察时间不宜过长，防止荧光淬灭；活体细胞需维持培养环境（如温度、CO₂浓度），避免样品干燥或死亡。 ‌ 仪器维护 使用后及时清洁载物台、物镜和目镜，显微镜应放置在干燥、无尘、防震环境中；定期检查电路和光源，出现故障需联系专业人员维修。 ‌ 荧光操作 多通道成像时需关闭日光灯减少背景干扰，按需调整FITC、Cy3、Cy5的曝光时间；拍摄Cy5（镜红外）需将显微镜转至4号位，并在相机上操作拉杆。 ‌ 光学元件校准 使用带校正环的物镜时，需根据盖玻片厚度（0.11-0.23mm）调节校正环，或通过反复调节校正环和微调焦旋钮达到最佳分辨率。
12 | 双色红外激光成像系统 | 409500 | 1 | 台 | 李欣 | 美国Li-cor | Odyssey Sa | 刘雪媚：13679868310 | Odyssey Sa 是基于近红外荧光（NIRF）成像技术的高端科研设备，核心原理是利用700nm和800nm两个近红外波长的激光激发特异性标记探针（如IRDye标记的抗体、核酸、小分子等），通过高灵敏度探测器捕获荧光信号，实现生物样本中目标分子的精确定量与空间定位。其主要用于需要高灵敏度、低背景干扰的分子生物学与细胞生物学研究 | 1.严禁直视激光出光口或在未关机时打开舱门。 2.含病原体（如病毒、细菌）的样本需在生物安全柜中处理后成像，避免气溶胶污染设备；有毒试剂（如二甲苯、丙烯酰胺）需按危废处理。
13 | 实时荧光定量PCR仪 | 374000 | 1 | 台 | 李欣 | 美国Bio-rad | CFX96Touch | 友宁售后 13888309981 | 主要用于分子生物学研究和临床检测，支持多种应用场景。主要用途基因表达分析：定量检测目标基因的表达水平，适用于细胞生物学、分子生物学和基因组学研究 。 ‌病原体检测：用于病毒、细菌等微生物的精确定量，支持临床诊断和公共卫生领域 。拷贝数变异（CNV）分析：通过荧光染料区分VIC和TAMRA信号，检测基因拷贝数差异 。 ‌SNP基因分型与突变检测：多通道光学系统支持多重探针设计，适用于遗传学研究和个性化医学。药物研发：用于生物制品杂质检测（如宿主细胞蛋白、宿主细胞DNA）及药物靶标验证 | 环境要求 温度：保持15-30°C，湿度20-80%（避免冷凝）。 避免：振动源、强磁场、腐蚀性气体及灰尘。 操作规范 耗材：仅使用兼容的8联管或96孔板，避免变形导致密封不严。 加样：避免气泡和交叉污染，加样体积需符合要求。 试剂：检查有效期和储存条件，确保质量正常。 仪器维护 清洁：定期擦拭加热模块，清洁镜头与进风口（建议每季度一次）。 校准：定期检查光学系统和温控性能。 数据管理 备份：定期导出实验数据，软件升级前需备份文件。 分析：Ct值过高（>35）需排查模板浓度或污染问题。 安全与兼容性 接地：开机前确保设备接地良好，防止静电影响光学组件。 兼容耗材：使用DNase/RNase无污染的PCR专用耗材。
14 | 光电成像系统（含台式电脑一套） | 350000 | 1 | 台 | 朱曦 | 鑫图 | Dhyana 400BSI V3 | 石神 18521520105 | 利用光片激发成像速度快、分辨率高的优势，通过倾斜光片激发，解决传统正交物镜光片成像系统难以应用于活体检测的问题。通过CTC自然流动，在不同时间点，捕获CTC多层截面进行三维成像，解决光片机械扫描速度慢，难以捕获高速流动CTC三维结构的问题。该系统综合考虑各项系统参数和光学几何结构设计对成像速度、灵敏度和分辨率三者平衡关系的影响，实现血循环高速流动CTC的高分辨率成像，并从形态学、分子型等多个维度表征CTC性质 | 开关机顺序必须严格遵守，以防电流冲击损坏精密元件（尤其是激光器和探测器）。 激光器关闭后，需等待其完全冷却（约5-10分钟）再关闭主电源。 避免频繁开关激光器。
15 | 微波萃取 | 349800 | 1 | 台 | 曾跃勤 | Milestone,意大利 | Ethos One | 陈云13577198847 | 天然药物提取/食品理化分析 | 1、定期检查传感器及陶瓷管是否损坏 2、定期清洁仪器腔体 3、使用时设定温度不宜超过溶剂沸点20℃ 4、主控罐必须添加样品，不得用于空白对照
16 | 正置荧光显微镜 | 339500 | 1 | 台 | 李欣 | 德国Leica | DM4000 B LED | 何春13888797551 | 莱卡正置荧光显微镜主要用于对固定、切片或非液封培养的样品进行常规荧光观察与分析。其核心用途包括：快速筛查与定位：对组织切片（如冰冻切片、石蜡切片）、细胞涂片或小生物样本进行多通道荧光标记的快速观测，用于病理诊断、免疫荧光分析等；形态学观察：在明场、相差等透射光模式与荧光模式下，对样品的整体形态与特定荧光标记结构（如细胞核、细胞骨架、特定蛋白）进行关联分析；图像采集与记录：为教学、诊断报告或初步科研数据提供高质量的荧光及明场数码图像。它是生命科学研究、临床病理、检验等领域进行常规荧光检测和初筛的关键基础设备。 | 光源安全：传统机型使用高压汞灯，有爆裂风险，更换时需佩戴护目镜和手套，并记录使用时间。新型LED光源虽更安全，但仍需避免直视。 荧光滤块保护：避免长时间用强光（尤其是紫外）照射空白区域，以免加速滤光片老化。开机与关机：遵循“先开显微镜电源和电脑，后开光源”的开机顺序。关机时，务必先关闭光源（特别是汞灯需充分冷却15分钟以上），再关闭主机电源，以延长光源寿命。 样品放置：正置显微镜物镜在样品上方。放置载玻片时，务必确保样品朝上，并确认玻片底面清洁无水、油或封片剂，防止污染物镜。 物镜使用：切换物镜时，眼睛应观察物镜与样品的距离，从低倍镜开始聚焦，避免高倍镜或油镜直接压碎样品。使用油镜后，必须立即用专用镜头纸和清洗液（如无水乙醇与乙醚混合液）清洁物镜前端。
17 | 实时荧光定量PCR仪（配套台式电脑一套） | 320000 | 1 | 台 | 李欣 | Applied Biosystems | QuantStudio 3 | ABI周正东13529376180 | 主要用于分子生物学研究和临床检测，支持多种应用场景。主要用途基因表达分析：定量检测目标基因的表达水平，适用于细胞生物学、分子生物学和基因组学研究 。 ‌病原体检测：用于病毒、细菌等微生物的精确定量，支持临床诊断和公共卫生领域 。拷贝数变异（CNV）分析：通过荧光染料区分VIC和TAMRA信号，检测基因拷贝数差异 。 ‌SNP基因分型与突变检测：多通道光学系统支持多重探针设计，适用于遗传学研究和个性化医学。药物研发：用于生物制品杂质检测（如宿主细胞蛋白、宿主细胞DNA）及药物靶标验证 | 环境要求 温度：保持15-30°C，湿度20-80%（避免冷凝）。 避免：振动源、强磁场、腐蚀性气体及灰尘。 操作规范 耗材：仅使用兼容的8联管或96孔板，避免变形导致密封不严。 加样：避免气泡和交叉污染，加样体积需符合要求。 试剂：检查有效期和储存条件，确保质量正常。 仪器维护 清洁：定期擦拭加热模块，清洁镜头与进风口（建议每季度一次）。 校准：定期检查光学系统和温控性能。 数据管理 备份：定期导出实验数据，软件升级前需备份文件。 分析：Ct值过高（>35）需排查模板浓度或污染问题。 安全与兼容性 接地：开机前确保设备接地良好，防止静电影响光学组件。 兼容耗材：使用DNase/RNase无污染的PCR专用耗材。
18 | 多功能酶标仪 | 319000 | 1 | 台 | 李欣 | 美国Molecular Devices | SpectraMax M2+SpectraMax L | 包书军，186 6909 7936 | SpectraMax L 化学发光酶标仪 波长范围：380 - 630nm 应用：单/双荧光素酶报告基因、BRET、细胞活力检测、细胞增殖检测、支原体检测、细胞毒性检测、ATP、dsDNA、水母发光蛋白Ca2+、基于化学发光的ELISA 检测等 SpectraMax M2多功能酶标仪 波长范围：全波长 应用（具有吸收光，荧光，发光功能）：DNA/RNA、PicoGreen/NanoOrange /Bradford、ELISAs检测、细胞活力、细胞毒性、细胞增殖检测、Caspase-3和蛋白酶检测、CatchPoint cAMP检测、色氨酸自荧光检测、绿荧光蛋白检测、报告基因检测、ADME-Tox实验
19 | 中压制备色谱系统 | 229500 | 1 | 台 | 曾跃勤 | 瑞士步琦 | c-615 | 步琦王乙鸿15368128856 | 基于液相色谱（HPLC）原理，通过中压（通常 2-20 bar，即 0.2-2 MPa）流动相驱动，结合多种分离模式（如正相、反相、离子交换、尺寸排阻等）与灵活的检测/收集系统，主要用于毫克级至克级样品的高效分离与纯化。其核心目标是快速获取高纯度目标组分，广泛应用于有机合成、天然产物提取、制药研发及生命科学等领域。 | 1.高压防护：中压系统虽低于 HPLC（常压），但泵运行时管路仍有压力（如 10 bar≈1 MPa），拆卸管路前需先泄压（打开 purge 阀），避免液体喷射伤人。 2.溶剂安全：使用易燃溶剂（如甲醇、乙腈）时，需远离明火并保持通风（建议在通风橱内操作）；有毒溶剂（如二氯甲烷）需佩戴防护手套与护目镜。 3.数据记录与追溯：实验中需记录流动相组成、梯度程序、流速、检测波长、收集条件等关键参数，确保结果可重复；若用于 GMP/GLP 合规场景，需符合相关法规要求（如审计追踪功能启用）
20 | 倒置荧光显微镜 | 226400 | 1 | 台 | 李欣 | 德国Leica | DMIL LED | 何春13888797551 | 莱卡倒置荧光显微镜的核心用途是对贴壁生长的活细胞或细胞悬液进行长时间、非侵入性的动态观测。其特殊的光路设计（物镜位于样品下方）使其可直接观察培养皿、培养瓶或多孔板中的样品，无需制切片。主要应用包括：活细胞动态成像：实时观察细胞分裂、迁移、胞内信号转导等生命过程；长时间活细胞培养与监测：配合温控、CO₂及湿度控制系统，进行数小时至数天的延时拍摄；常规荧光筛查：对活细胞或固定细胞进行多色荧光标记观察，如细胞器定位、蛋白表达等；基础显微操作：部分型号可衔接显微注射等装置。它是细胞生物学、发育生物学、药理学等领域进行活细胞研究不可或缺的核心工具。 | 样品装载： 确保培养皿/板的底部外表面绝对清洁、无水渍、指纹和培养基残留，这是保护物镜和获得清晰图像的关键。 轻轻放置培养皿，避免大力碰撞载物台。 物镜使用： 倒置镜的物镜在样品下方，需特别注意！ 切换或移动载物台前，务必先通过调焦旋钮将物镜降至最低或安全位置，防止样品瓶底刮伤或撞击物镜镜头。 使用油镜时，需使用专用培养皿（带盖玻片底）或玻片，并同样在使用后立即清洁物镜。传统机型使用高压汞灯，有爆裂风险，更换时需佩戴护目镜和手套，并记录使用时间。新型LED光源虽更安全，但仍需避免直视。 荧光滤块保护：避免长时间用强光（尤其是紫外）照射空白区域，以免加速滤光片老化。开机与关机：遵循“先开显微镜电源和电脑，后开光源”的开机顺序。关机时，务必先关闭光源（特别是汞灯需充分冷却15分钟以上），再关闭主机电源，以延长光源寿命。
21 | 三目倒置荧光相差数码显微系统 | 219000 | 1 | 个 | 李欣 | 德国Leica | DMIL LED | 何春13888797551 | 莱卡倒置荧光显微镜的核心用途是对贴壁生长的活细胞或细胞悬液进行长时间、非侵入性的动态观测。其特殊的光路设计（物镜位于样品下方）使其可直接观察培养皿、培养瓶或多孔板中的样品，无需制切片。主要应用包括：活细胞动态成像：实时观察细胞分裂、迁移、胞内信号转导等生命过程；长时间活细胞培养与监测：配合温控、CO₂及湿度控制系统，进行数小时至数天的延时拍摄；常规荧光筛查：对活细胞或固定细胞进行多色荧光标记观察，如细胞器定位、蛋白表达等；基础显微操作：部分型号可衔接显微注射等装置。它是细胞生物学、发育生物学、药理学等领域进行活细胞研究不可或缺的核心工具。 | 样品装载： 确保培养皿/板的底部外表面绝对清洁、无水渍、指纹和培养基残留，这是保护物镜和获得清晰图像的关键。 轻轻放置培养皿，避免大力碰撞载物台。 物镜使用： 倒置镜的物镜在样品下方，需特别注意！ 切换或移动载物台前，务必先通过调焦旋钮将物镜降至最低或安全位置，防止样品瓶底刮伤或撞击物镜镜头。 使用油镜时，需使用专用培养皿（带盖玻片底）或玻片，并同样在使用后立即清洁物镜。
22 | 振动切片机 | 199000 | 1 | 台 | 李欣 | 德国Leica | VT1200 | 何春13888797551 | 莱卡VT1200振动切片机是一款精密的半自动切片设备，主要用于为显微镜（特别是活细胞成像、电镜等）制备高质量、未冻结的软质生物组织薄切片。其核心用途是：利用高频水平刀片振动（而非垂直切割）的方式，温和地切割新鲜、固定或活体的柔软脆弱组织（如脑、脊髓、胚胎、植物样本等），从而最大限度地减少组织压缩和损伤，获得可用于生理活性保持、免疫组化、荧光标记或电镜观察的完整结构切片。它是神经科学、发育生物学、病理学研究中进行功能性活组织切片实验的关键前处理工具。 | 样品固定：这是成功切片的关键。必须使用快速固化的组织胶（如氰基丙烯酸酯胶） 将样品牢固粘附于样品台，或将其嵌入低熔点琼脂块中再固定，防止切片过程中样品松动或脱落。使用后清洁：每次使用后，必须立即用去离子水彻底冲洗样品槽、刀架及所有接触液体的部件，防止盐分结晶腐蚀精密机械。并用软布擦干。 定期保养：按照手册要求，定期为导轨等运动部件添加专用润滑油，并保持设备整体干燥清洁。 接受充分的实操培训才可以使用，首次使用应在经验者指导下进行。成功切片高度依赖稳定的样品固定、锋利的刀片和耐心的参数调试。
23 | 化学发光凝胶成像系统（含台式电脑一套） | 185000 | 1 | 台 | 李欣 | 赛智 | ChampChemi 910 Plus | 刘久豪15928617224 | 主要用于科研实验中的样品成像与分析，支持多种实验类型和样品类型。‌凝胶成像‌：支持DNA/RNA普通凝胶、SDS-Page胶、Western blot、Northern blot、Southern blot、Dot blot等电泳凝胶的成像与分析 。化学发光成像‌：适用于ECL、ECL Plus等化学发光样品的成像，支持ELISA板、放射自显影胶片等 。多色荧光成像‌：可进行多色荧光样品的拍摄，支持DAPI（蓝色荧光）、FITC/GFP（绿色荧光）、TRITC（红色荧光）等常见荧光染料。微生物与生物芯片分析‌：可进行菌落计数、抑菌圈测量、生物芯片检测等。 | 硬件维护 定期清洁光学组件（如镜头、滤光片），避免灰尘影响成像质量。 避免强光直射或高温环境，防止设备老化 。 ‌ 安全与规范 使用前需培训操作人员，确保熟悉软件功能和硬件操作流程。 遵守实验室安全规范，避免样品污染或交叉感染。‌